Załącznik Nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH

WARUNKÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym układem rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS) oraz napylarką próżniową.

Dostawa powinna obejmować następujące składniki:

- Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)

Mikroskop SEM powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo.

Mikroskop powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania:

| LP | Wymagania minimalne |  | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | III |
| 1 | Działo elektronowe przystosowane do pracy z katodą wolframową |  |  |
| 2 | Możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej (HV) i niskiej (LV) próżni |  |  |
| 3 | Zakres ciśnień w komorze preparatu w trybie niskiej próżni od co najwyżej 10 Pa do co najmniej 270 Pa |  |  |
| 4 | Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie od co najwyżej 300 V do co najmniej 30 kV |  |  |
| 5 | Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie wysokiej próżni (HV) | nie gorsza niż 3,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV |  |
|  |  | nie gorsza niż, 8,0 nm przy napięciu przyspieszającym 3 kV |  |
|  |  | nie gorsza niż 15,0 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kV |  |
| 6 | Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej próżni (LV) nie gorsza niż 4,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV. |  |  |
| 7 | Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, dla obrazu w referencyjnym formacie A6) | minimalne powiększenie co najwyżej 5 x |  |
|  |  | maksymalne powiększenie co najmniej 300 00 x |  |
| 8 | Automatyczna korekcja powiększenia wraz ze zmianą napięcia przyspieszającego kV i/lub odległości roboczej WD |  |  |
| 9 | Przysłona soczewki obiektywu z co najmniej 3-ma wielkościami otworu do wyboru, obsługiwana z zewnątrz kolumny mikroskopu |  |  |
| 10 | Niezależna regulacja wartości napięcia przyspieszającego i prądu wiązki elektronowej |  |  |
| 11 | Mikroskop wyposażony w następujące detektory obrazów elektronowych | detektor elektronów wtórnych (SE) do pracy w trybie wysokiej próżni |  |
|  |  | półprzewodnikowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) do pracy w trybach wysokiej i niskiej próżni |  |
| 12 | Komora preparatu, umożliwiająca montowanie próbek o maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 80 mm i maksymalnej średnicy nie mniejszej niż 200 mm |  |  |
| 13 | Stolik próbek o dużej nośności zamontowany na jednej z bocznych ścian komory preparatu z eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych (WD), zmotoryzowany we wszystkich 5-ciu osiach (X, Y, Z, R, T) |  |  |
| 14 | Zakresy zmotoryzowanych przesuwów stolika | X: co najmniej 100 mm |  |
|  |  | Y: co najmniej 100 mm |  |
|  |  | Z: co najmniej 75 mm |  |
|  |  | obrót (R): 360º bez ograniczeń |  |
|  |  | pochył (T): minimalny zakres od -10º do +90º |  |
| 15 | Maksymalna dopuszczalna waga próbki nie mniej niż 3 kg |  |  |
| 16 | Możliwość wyposażenia komory preparatu w zintegrowaną śluzę próżniową do szybkiego wprowadzenia próbek |  |  |
| 17 | Komora preparatu wyposażona w co najmniej 8 portów próżniowych, zapewniających możliwość montowania i jednoczesną bezkolizyjną pracę detektorów, w szczególności detektorów sygnałów SE, BSE, EDS i CCD |  |  |
| 18 | Mikroskop wyposażony w mikroskopową kamerę CCD podglądu wnętrza komory, umieszczoną na górnej płycie komory, sprzężoną z oprogramowaniem nawigacji stolikiem próbki i umożliwiającą rejestrację referencyjnego obrazu stolika w powiększeniu 1 x |  |  |
| 19 | Automatyczny układ pompowania mikroskopu, bazujący na pompie dyfuzyjnej |  |  |
| 20 | Układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym |  |  |
| 21 | System komputerowy, zapewniający sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP, JPEG z rozdzielczością maksymalną powyżej 18 megapikseli oraz ich przechowywanie, w tym | komputer standardu PC z klawiaturą i myszą, wyposażony w nagrywarke DVD x16, dedykowaną kartę graficzną i kartę sieciową |  |
|  |  | 2 monitory LCD (co najmniej 19") |  |
|  |  | system operacyjny umożliwiający pełną funkcjonalność oferowanego sprzętu (SEM) |  |
|  |  | panel operacyjny do ręcznego sterowania nastawami mikroskopu |  |
| 22 | Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne występujące w oferowanym instrumencie (w szczególności oprogramowanie EDS) uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP lub 7 i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows |  |  |
| 23 | Wymagane funkcje automatyczne: nasycanie prądu żarzenia katody, ustawianie jasności i kontrastu, ustawianie ostrości, korekcja astygmatyzmu |  |  |
| 24 | Wymagane funkcje wyświetlania obrazów | możliwość pełnoekranowego wyświetlania obrazu |  |
|  |  | możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z detektora SE i BSE na ekranie jednego monitora |  |
|  |  | możliwość dzielenia ekranu monitora na 2 lub 4 sektory i wyświetlania 2 lub 4 różnych dowolnych obrazów przywołanych z biblioteki |  |
|  |  | możliwość jednoczesnego wyświetlania 2 lub 3 obrazów na ekranie jednego monitora z możliwością niezależnego ustawienia parametrów (kontrast, jasność) dla każdego z nich |  |
|  |  | możliwość wyświetlania dowolnego obszaru z sygnałem z detektora BSE na tle obrazu z detektora SE i na odwrót |  |

- Układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS):

Mikroskop powinien być wyposażony w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (EDS), 
w pełni przystosowany sprzętowo i programowo do współpracy z oferowanym mikroskopem SEM. Spektometr EDS powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania:

| LP | Wymagania minimalne |  | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | III |
| 1 | Detektor układu EDS typu SDD (Silicon Drift Detector), nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem |  |  |
| 2 | Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej 10 mm². |  |  |
| 3 | Gwarantowana rozdzielczość energetyczna nie gorsza niż 130 eV dla linii Kα manganu |  |  |
| 4 | Zakres detekcji pierwiastków: od berylu (Be) do plutonu (Pu) |  |  |
| 5 | Cyfrowy system sterowania umożliwiający przejęcie kontroli nad położeniem wiązki elektronowej mikroskopu SEM oraz przechwytywanie obrazów elektromikroskopowych SE i BSE |  |  |
| 6 | Oprogramowanie umożliwiające zbieranie, analizę i zapis danych rentgenowskich, a w szczególności | zbieranie widm rentgenowskich: w punkcie, z dowolnie wybranego obszaru lub z całego kadru |  |
|  |  | automatyczną i manualną analizę jakościową |  |
|  |  | analizę ilościową bezwzorcową z wykorzystaniem metody XPP korekcji macierzowej |  |
|  |  | wielopunktową analizę jakościową i ilościową wykonywaną w trybie automatycznym |  |
|  |  | badanie rozkładu wybranych pierwiastków na zadanym obszarze (4ap ping) z rozdzielczością maksymalną do co najmniej 4096 x 4096 pikseli |  |
|  |  | badanie rozkładu wybranych pierwiastków wzdłuż linii (linescan) z maksymalną rozdzielczością do co najmniej 8192 pikseli |  |
|  |  | zbieranie pełnego widma dla każdego piksela zadanego obszaru (spectra imaging) z rozdzielczością maksymalną do co najmniej 4096 x 4096 pikseli |  |
|  |  | jednoczesne przechwytywanie 2 obrazów elektronowych (SE i BSE) z rozdzielczością maksymalną do co najmniej 8192 x 8192 pikseli |  |

- Napylarka próżniowa:

Dostawa powinna obejmować fabrycznie nowe urządzenie do nanoszenia cienkich powłok warstw przewodzących metali szlachetnych lub stopów metali szlachetnych, na powierzchnię preparatów nieprzewodzących przeznaczonych do badania w mikroskopie SEM (napylarka próżniowa typu Sputter Coater). Urządzenie to powinno bezwzględnie spełniać następujące wymagania podstawowe:

| LP | Wymagania minimalne | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Możliwość nanoszenia cienkich ciągłych powłok o małym ziarnie, odpowiednich dla prowadzenia obserwacji i analiz w mikroskopie SEM z działem z katodą wolframową |  |
| 2 | Możliwość nanoszenia powłok na małe i większe próbki o średnicy do co najmniej 80 mm |  |
| 3 | Urządzenie powinno być proste w obsłudze, szybkie w działaniu (czas efektywnego naparowywania nie przekraczający 5 minut) i gwarantujące powtarzalność procesu naparowania |  |
| 4 | Urządzenie powinno być dostarczone wraz z co najmniej jednym targetem Au, Pd lub Au/Pd |  |

Uwaga:

Kolumnę III należy bezwzględnie wypełnić wpisując „spełnia” – jeśli oferowane parametry odpowiadają minimalnym wymaganiom lub podać oferowane parametry.

……………………., dnia ……………..

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej